1.运行环境

1.1工作电压：三相380V+10%,220V+10%，50/60Hz

1.2环境温度：温度（℃）：0～40

1.3环境湿度：湿度：＜85％(不结露)

2.技术参数

2.1★冲击形式：锤击

2.2★最大负载：50kg

2.3★工作台面：600×600mm

2.4★冲击方向：水平

2.5★最大响应加速度（m/s2）：120000（阻尼比5%，Q=10）

2.6★响应谱容差：±6dB～±9dB

2.7★响应谱上升斜率：6～12dB/Oct

2.8★响应频率范围（Hz）：100～10000

2.9地基要求：专用地基

2.10倍频程：可进行1/1,1/3,1/6,1/12,1/24 倍频程SRS分析

2.11★驱动方式：压缩空气驱动

2.12采样频率：192kHz

2.13★附件技术指标：

2.13.1额定推力：500N。

2.13.2最大行程：8 mm。

2.13.3最大频率响应：500Hz。

2.13.4活动台体等效质量<0.9kg。

2.13.5振动频率范围：正弦25～500Hz，随机75～500Hz。

2.13.6振幅：正弦振动峰值0.1～25.5g （空载），振幅分辨率：0.1g。

2.13.7冲击振幅：100～800g（脉宽1ms(±20%）），冲击分辨率：5g。

2.13.8振动有效载荷：2kg（即被试器件最大质量，60Hz，振动可达到10g）。

2.13.9冲击有效载荷：2kg（即被试器件最大质量，脉宽1ms，冲击峰值可达到800g）。

2.13.10线圈电阻：3.0Ω，线圈最大电流18A（RMS），最大负载电压50V（RMS）±10%。

2.13.11静音设计: 振动台振动时，置于振动台面上声发射声音传感器不应采集到振动台体内部的声音。

2.13.12配备与振动台相连接的驱动线。

3.配置清单

3.1响应谱试验机台体          1台

3.2波形发生器                1套

3.3气源                      1台

3.4控制柜                    1套

3.5控制仪                    1套

3.6加速度传感器              1套

3.7计算机                    1套

3.8打印机                    1台

3.9附件                      2套

4.技术资料

4.1使用与维护说明书              2份

4.2电器装配图和电器原理图        2份

4.3操作细则                      2份

4.4软件安装光盘                  1张

5.技术服务

5.1系统自买方终验收合格日起具有12个月的质量保证期；

5.2提供仪器适用说明书、操作手册、维修手册、电气原理图等资料2套；

5.3卖方派员现场协助安装并负责免费调试；

5.4卖方负责需方人员的现场培训，培训时间不少于16小时；

5.5保证买方人员能正常操作使用为准；

5.6 卖方保证所供设备为成批生产的合格稳定的新设备；

5.7质保期内，设备出现故障时，卖方保证1个工作日内提供电话技术服务，除重大故障外（如机械损坏），卖方保证人员或备件在4个工作日内到达买方现场，及时排除故障，恢复设备正常运行；

5.8质保期过后，设备如出现故障，卖方保证以成本价为买方提供备件或终身维修；

5.9★免费提供技术支持。

评标办法：综合评价法。（评分办法见附件评分细则）

质保期：系统自买方终验收合格日起具有12个月的质量保证期；（与售后服务要求有出入的以这个为主）

供货周期：4个月（与售后服务要求有出入的以这个为主）

注明：以上技术参数标记★的为必须满足项，所有技术参数里的内容与售后服务要求里的内容有出入的，都以这个技术参数里的内容为主。